## Hoja1
Sección del artículo | Aspecto a fortalecer | ¿Qué problema tiene actualmente? | ¿Qué debes hacer? | Evidencia/producto que debes generar | Criterio para darlo por cerrado
Validation / Results | Validación de temperatura | El ±0,4 °C se obtiene frente al Fluke utilizado durante el ajuste; por tanto, no es una validación independiente. | Realizar una prueba con una referencia independiente y calibrada. Medir varios puntos de temperatura y repetir las mediciones. | Tabla de referencia vs. SmartSense + error, MAE, RMSE y desviación. | Puedes afirmar cuantitativamente el desempeño térmico del sistema con una referencia independiente.
Validation / Battery | Autonomía | La autonomía está estimada teóricamente entre 4,8 y 147 días y el propio artículo reconoce que falta verificar el consumo real. | Medir experimentalmente corriente en sleep, adquisición, procesamiento y transmisión. | Corriente por estado + consumo promedio + estimación/medición de autonomía. | Existe un valor experimental defendible de autonomía, no solo un rango teórico.
Reproducibility / Data availability | Repositorio abierto | El artículo afirma que los archivos estarán disponibles, pero algunos todavía están pendientes de publicación. | Completar y publicar hardware, firmware, software, CAD/STL, BOM, configuración y documentación. | Repositorio público + DOI + versión identificada. | Un tercero puede reconstruir el sistema siguiendo el artículo y descargando los archivos.
Abstract / Introduction / Conclusion | Predictive maintenance | El sistema no implementa ni valida un algoritmo de mantenimiento predictivo. | Cambiar el claim hacia condition monitoring / condition-based maintenance support. | Matriz Claim → Evidence y nueva formulación conceptual. | Ninguna afirmación dice que SmartSense "demuestra predictive maintenance".
Title / Abstract | "Long-term" | El piloto dura 32 días, por lo que "long-term" puede ser una afirmación demasiado amplia. | Justificar el término o utilizar "long-duration field deployment/pilot deployment". | Título y abstract ajustados. | El título refleja exactamente lo demostrado experimentalmente.
Results | Disponibilidad >97 % | El >97 % corresponde a periodos en los que el gateway estaba activo, no necesariamente a disponibilidad total del sistema. | Separar "system availability" de "link availability during active gateway periods". | Tabla con ambas métricas, si los datos lo permiten. | El lector puede entender exactamente qué representa el 97 %.
Results / Case study | Anomalía del rodamiento | Se observa un incremento térmico asociado posteriormente a una anomalía, pero no se demuestra detección predictiva. | Presentarlo como field observation/case study, indicando qué se observó y qué se confirmó posteriormente. | Gráfica temporal: temperatura → evento → inspección/mantenimiento. | Se afirma únicamente lo que los datos permiten demostrar.
Hardware Description | PT100 | "Industrial-grade PT100" es demasiado genérico. | Identificar fabricante, referencia, clase/tolerancia, rango y características relevantes. | Ficha técnica + especificación completa en tabla. | El sensor queda completamente identificado y reproducible.
Wireless communication | Caracterización LoRa | Hay disponibilidad y pérdida de paquetes, pero falta caracterización más completa del enlace. | Incorporar, si están disponibles, RSSI, SNR, distancia, condiciones de instalación y configuración de transmisión. | Tabla de parámetros de comunicación + métricas. | El lector puede evaluar bajo qué condiciones funcionó el enlace.
Validation | Repetibilidad | No queda suficientemente demostrada la consistencia entre los tres nodos. | Comparar nodos bajo condiciones equivalentes. | Gráfica/tablas de Node A, B y C + estadísticos. | Se demuestra que el comportamiento no depende de un único nodo.
Hardware Description / Data | Almacenamiento | Se menciona capacidad de 30 días, mientras el experimento dura 32 días. | Explicar exactamente dónde se almacenaron los datos, cómo se gestionan y qué ocurre al superar la capacidad. | Diagrama del flujo de almacenamiento + explicación. | No existe ambigüedad sobre la gestión de datos durante el piloto.
Hardware in Context | Comparación con soluciones comerciales | Se afirma ventaja económica frente a soluciones comerciales, pero las funcionalidades no están normalizadas. | Hacer comparación técnica justa: costo, sensores, comunicación, almacenamiento, batería, IP, software, apertura, etc. | Tabla SmartSense vs. alternativas. | Las conclusiones competitivas se basan en características comparables.
Introduction / Hardware in Context | Estado del arte | Las referencias actuales son pocas para justificar completamente la novedad y comparación. | Incorporar trabajos recientes y específicos de monitorización térmica, LoRa industrial, open hardware y condition monitoring. | Tabla comparativa del estado del arte. | Queda claramente identificado qué hacen otros sistemas y qué aporta SmartSense.
Cost | Costo del sistema | Hay valores en COP/USD que necesitan mayor claridad. | Indicar fecha/tasa de cambio y separar costo de nodo, gateway, batería, enclosure, etc. | Tabla de costos reproducible. | Otro investigador puede estimar el costo del sistema.
Figures | Presentación gráfica | Algunas figuras pueden fortalecerse para facilitar la lectura técnica. | Mejorar resolución, tamaños de letra, unidades, leyendas y pies de figura. | Figuras finales de publicación. | Todas las figuras se entienden sin depender excesivamente del texto.
References | Bibliografía | Hay referencias fundamentales, pero puede fortalecerse la literatura reciente y específica. | Actualizar referencias y verificar que cada claim importante tenga respaldo. | Bibliografía revisada + matriz claim/referencia. | No quedan afirmaciones importantes sin respaldo bibliográfico.
Manuscript overall | Coherencia narrativa | Conviven tres ideas: open hardware, monitoreo industrial y predictive maintenance. | Hacer que open-source industrial temperature monitoring sea la narrativa principal y las otras sean contexto/aplicación. | Esquema narrativo definitivo. | Todas las secciones conducen a la misma contribución.